## Sheet1
单极分离钳等器械一批
名称 | 规格mm | 参数 | 数量
单极分离钳 | Φ5×420 | 单极分离钳钳头夹持力不小于20N，弯，钳头长17mm，带清洁接口。可拆卸分离，人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径5mm，工作长度420mm。 | 2
可拆换吸引器 | Φ5×420 | 吸引器内芯通畅，无堵塞现象，可拆卸。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。前端12侧孔。杆整体经过炖化处理，直径5mm，工作长度420mm。 | 8
气腹针 | Φ2.2×120 | 气腹针的外表面应光滑、无毛刺，无外来异物、无污染。头部刃口应锋利。气腹针管的耐腐蚀性能，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。内芯应畅通，不得有堵塞现象。直径2.2mm，工作长度120mm。 | 24
单极电凝钩 | Φ5×330 | 单极电凝钩钩头呈弧形，握式手柄，陶瓷头，钳头不得小于100°，直径5mm，工作长度330mm。 | 19
单极电凝铲 | Φ5×330 | 单极电凝铲铲头不得小于171°，握式手柄，直径5mm，工作长度330mm。 | 15
推结器 | Φ5×330 | 推结器，直，人体工程学设计，精雕工艺，钳头长20mm，钳头经过钝化处理，直V型头，直径5mm，工作长度330mm。 | 3
扇形钳 | Φ10×350 | 扇形钳钳头夹持力不小于40N。硬度为200HV0.2-400HV0.2（或11HRC-40.8HRC）。器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。钳头可实现0-45°自由旋转，张开宽度不得小于70mm，带清洁接口。直径10mm,工作长度350mm。 | 1
分离钳 | Φ5×330 | 分离钳钳头夹持力不小于20N。培训特制专用器械，弯，钳头长17mm，带清洁接口。可拆卸分离，人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径5mm，工作长度330mm。 | 6
抓钳 | Φ5×330 | 抓钳钳头夹持力不小于20N。培训特制专用器械，弯，钳头长25mm，带清洁接口。可拆卸分离，人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径5mm，工作长度330mm。 | 6
剪刀 | Φ5×330 | 剪刀钳头夹持力不小于20N。培训特制专用器械，弯，钳头长19mm，带清洁接口。可拆卸分离，人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径5mm，工作长度330mm。 | 11
持针钳 | Φ5×330 | 持针钳钳头夹持力不小于20N，弯，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。钳头长10mm，双O环手柄，灵活锁扣，带清洁接口。人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，直径5mm，工作长度330mm。 | 6
分离钳 | Φ5×330 | 分离钳钳头夹持力不小于20N。培训特制专用器械，90°角弯，钳头长18mm，带清洁接口。可拆卸分离，人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径5mm，工作长度330mm。 | 5
抓钳 | Φ5×330 | 抓钳钳头夹持力不小于20N。培训特制专用器械，中空直，钳头长20mm，带清洁接口。可拆卸分离，人体工程学设计，精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径5mm，工作长度330mm。 | 5
可拆换吸引器 | Φ5×330 | 吸引器内芯通常，无堵塞现象，可拆卸。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。直径5mm，工作长度330mm。 | 5
单极高频电缆线 | 3000 | 8mm接头，总长3000mm。 | 5
穿刺器 | Φ10.5*95 | 穿刺器阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4KPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气压，冒出的气泡少于20个。直径10.5mm，工作长度95mm。 | 2
施夹器 | Φ10×330 | 施夹器钳头夹持力不小于40N，硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。钳头经过钝化处理，可360度旋转。直径10mm，工作长度330mm。 | 5