采购文件

项目名称：中山大学附属肿瘤医院病房生命体征监护信息自动采集平台项目

发布日期：2024年10月16日

用户需求书

一、项目名称：中山大学附属肿瘤医院病房生命体征监护信息自动采集平台项目

二、项目预算：￥100,000.00

三、项目最高限价：￥100,000.00

四、采购方式：院内询价

五、项目内容

将监护仪测量结果通过HL7标准消息格式接收采集并进行存储到数据库中，同时实现自动同步到临床信息系统。

六、参数要求：

| 序号 | 明细项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房生命体征监护信息自动采集平台 | 1 | 套 |

注：含2年维保服务。

具体要求有：

| 功能项 | 功能描述 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 生命体征数据接收 改造开发服务 | 监听服务 | 开发适配于eGateway监听模式下的监听服务界面，提供服务的启动、停止、监听日记记录功能，实现相关配置后与监护仪建立TCP连接，供后续监护仪与服务的数据采集和信息交互。 |
|  | 数据转换组件 | 实现HL7数据转换组件 |
|  | 体征数据接口 | 通过监听监护仪产生的生命体征等参数数据依托HL7数据转换组件进行数据转换储存到本地数据库表中。 |
| PDA移动护理系统功能改造 | PDA扫码绑定监护仪 | PDA提供相关操作界面，实现扫描监护仪id和患者腕带进行患者和监护仪的绑定上机，并展示绑定情况。根据eGateway采用ADT接收病人通道，在监听模式下，通过HL7协议推送病人和设备信息数据给eGateway实现绑定并等待eGateway应答结果对本地数据进行处理。 |
|  | PDA扫码解绑监护仪 | PDA提供相关操作界面，实现通过扫描监护仪id，查看监护仪上机情况，可进行手动解绑或者扫描患者二维码进行解绑；根据eGateway采用ADT解除病人通道，在监听模式下，通过HL7协议推送病人和设备信息给eGateway实现解绑并等待eGateway应答结果对本地数据进行处理。 |
|  | PDA移动护理系统采集信息同步选项配置 | 支持可配置同步采集的生命体征数据同步到体温单/普通护理记录单/护理评估单(含专科评估) |
|  | 全院监护仪绑定状态管理 | 后台数据库支持查询具有中央采集工作站的病房中所有监护仪与住院患者的绑定状态 |
|  | 护理大屏生命体征数据展示 | 支持将已经采集到监护仪生命体征数据 |

七、方案要求

需要有移动护理系统和临床护理信息系统与第三方接口对接开发和实施经验；接口开发需要参照HL7标准的数据格式支持解析，并支持主动或被动两种方式与监护仪中央采集工作站服务器或设备厂商网关服务器进行通讯。

八、付款方式：

自合同签订并系统验收（验收条件：系统正式使用，医院所有含有生命体征监护设备中央采集工作站的病房正常传输和共享生命体征信息到临床信息系统）之日起 15 个工作日内，招标人收到投标人提交的同等金额的增值税普通发票后，15个工作日内一次性支付款项。

九、报价要求、文件递交截止时间和递交地点：

1、报价要求：供应商一次报出不得更改的价格，报价文件采用密封形式（报价函须有企业盖章）， 报价格式参见用户需求书。

2、报价文件递交截止时间：2024年10月24日 9：00(北京时间)。

3、地点：广州市越秀区东风东路651号中山大学附属肿瘤医院1号楼9楼信息中心会议室。

十、联系方式：

联系人：何老师； 联系电话：87343588-608； 邮箱：herong@sysucc.org.cn

中山大学附属肿瘤医院病房生命体征监护信息自动采集平台项目报价单

| 【人民币：元】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 病房生命体征监护信息自动采集平台 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 总计 | 人民币： ¥： |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 医院验收后，提供为期 两年 的售后服务及保修（后附原厂保修的售后服务承诺）。保修期内如出现非人为的质量问题，予以免费维修。非产品质量问题导致的损坏不在产品保修范围之内。 |  |  |  |  |  |  |

采购说明：

项目相关要求请见用户需求书，报价人必须满足用户需求书的所有内容，否则视为报价无效。

供应商名称（盖单位公章）：

被授权人（签字或签字章）：

日期：    年    月   日