## 设备大类清单
天河院区医气专项主要设备清单
参与公司（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 品牌推荐
|  |  | 高档 (推荐2-3家） | 中档 (推荐2-3家）
一、大楼医用气体设备
1 | 医用氧气供应源系统 | 1.真空绝热医用液氧贮罐 （1）容积:5.0m3 ；数量：4台；最高工作压力1.6MPa； （2）配置远程智能监测仪表,支持标准ModbusRTU通讯协议,实现液位及压力信号等的远传、监测。 2.空温式汽化器，汽化量:200m3/h；最高工作压力3.5MPa；数量:4台。 3.自动切换装置1套 4.氧气减压装置，双路减压器;流量:200m3/h，含减压阀、安全阀、报警装置、压力表、阀门等。 5.氧气分气缸，规格:∅133，5进9出5进9出;不锈钢材质。
2 | 医用真空供应源系统 | 包含4台真空泵（单台真空泵抽吸量:≥250m³/h 单台功率:≤7.5kW）,自动控制柜（4x7.5kW;触摸屏显示,PLC控制,可报警,手动自动双控）,2台真空罐（单台容积:3.0m³,碳钢,含压力表、排污阀、前后及旁通阀门等附件）,4台除菌过滤器（过滤效率:大于99.995%;处理量与真空泵匹配）,阀门（真空蝶阀，不锈钢材质，DN100）、管道、线缆等，信号输出接口：具备数据远程传送功能，支持Modbus RTU通讯协议，实现远程监测。
3 | 医疗空气供应源系统 | 1.包含3台空气压缩机，规格:排气量:≥1.78m³/min;功率:≤22KW;工作压力:1.0MPa，控制柜采用SIEMENS中央控制器，PLC自动控制,触摸液晶显示屏，支持标准ModbusRTU通讯协议,可实现网络远程监测等。 2.包含两台吸附式干燥机，规格:处理量:≥3.6m³/min,功率2.0KW 3.包含4台空气储罐，规格:单台容积:2.0m³,不锈钢材质，含手动排污阀、压力表、安全阀等 4.包含初级、中级、高级、活性炭等过滤器 5.包含露点传感器、CO监测仪等。 6.包含空气分气缸、空气减压装置。
4 | 供应室空气供应源系统 | 1.包含无油空压机，规格:排气量:≥1.36m³/min;功率:≤15KW;工作压力:1.0MPa，控制柜采用SIEMENS中央控制器，PLC自动控制,触摸液晶显示屏，支持标准ModbusRTU通讯协议,可实现网络远程监测等。 冷冻式干燥机 2.包含两台冷冻式干燥机，规格:处理量:≥1.8m³/min,功率1.0KW 3.包含2台空气储罐，规格:单台容积:1.0m³,不锈钢材质，含手动排污阀、压力表、安全阀等 4.包含初级、中级、高级、活性炭等过滤器 5.包含空气分气缸、空气减压装置。
5 | 医疗设备带 | 1.名称:医疗设备带（铝合金材质） 2.规格:宽度≥210mm,厚度≥60mm,壁厚≥1.5mm，开关采用大板开关,额定电流为10A,电压为220V;灯采用T5-4WLED灯,电压为220V 3.含五孔插座、电源开关、网络插座、预留电源、接地端子、PVC管、电源线等所有内容
6 | 气体终端 | 包含氧气、空气、负压、二氧化碳、麻醉废气等
8 | 医用传呼对讲系统设备 | 含服务器、IP网络信息交互主机、病员一览表、IP床位分机、IP门口机、防水按钮、点阵走廊显示屏、护士站主机
9 | 医用气体报警系统 | 含信号采集装置、工业交换机、串口服务器、光纤收发器、软件服务系统
10 | 医用气气体压力监测报警装置 | 含二气、三气压力监测报警装置
11 | 氧气流量计 | 计量氧气流量，支持标准ModbusRTU通讯协议,可实现网络远程监测等。
12 | 牙科空气供应源系统 | 1.名称:一层牙科电动无油空压机 2.规格:压缩介质: 空气;额定排气压力: 0.55MPa;额定产气量:200L/min ±10%; 电源条件:220V/50HZ;功率:2.5KW，含无油空压机机头、干燥机、过滤器、控制柜等，具备数据远程传送功能，支持Modbus RTU通讯协议，实现远程监测。 3.设备本体及配件安装（含减震器、配套控制箱（柜）等） 4.设备到控制柜（箱）之间的电气配管及线缆安装 5.设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6.地脚螺栓孔灌浆 7.电机检查接线 8.调试 9.含图纸深化及系统集成设计等内容 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
13 | 手术室医气阀门箱 | 医气阀门箱(3气)、医气阀门箱(4气)、 医气阀门箱(5气)、医气阀门箱(6气)、医气阀门箱(7气)
14 | 气体汇流排 | 包含氧气、二氧化碳汇流排，规格:自动切换，汇流排管道，内置两组高流量减压阀、检修阀、止回阀、卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件，支持标准ModbusRTU通讯协议及干接点信号远传报警等
二、实验室部分
15 | 科研实验室无油空压机 | 1.包含无油空压机，规格:排气量:≥1.05m³/min;功率:≤7.5KW;工作压力:0.8MPa，控制柜采用SIEMENS中央控制器，PLC自动控制,触摸液晶显示屏，支持标准ModbusRTU通讯协议,可实现网络远程监测等。 2.包含两台冷冻式干燥机，规格:处理量:≥1.8m³/min,功率1.0KW 3.包含2台空气储罐，规格:单台容积:1.0m³,不锈钢材质，含手动排污阀、压力表、安全阀等 4.包含初级、中级、高级、活性炭等过滤器 5.包含空气分气缸、空气减压装置。
16 | 科研实验室医用真空机组 | 1.名称:一体集成式医用真空机组 2.规格:包含2台真空泵（单台真空泵抽吸量:≥150m³/h）,自动控制柜（4x7.5kW;触摸屏显示,PLC控制,可报警,手动自动双控）,1台真空罐（容积:1.0m³,碳钢,含压力表、排污阀、前后及旁通阀门等附件）,1台集污罐（容积:0.3m³,碳钢,含压力表、排污阀、前后及旁通阀门等附件）,阀门（真空蝶阀，不锈钢材质，DN100）、管道、线缆等，信号输出接口：具备数据远程传送功能，支持Modbus RTU通讯协议，实现远程监测。 3.设备本体及配件安装（含减震器、配套控制箱（柜）等） 4.设备到控制柜（箱）之间的电气配管及线缆安装 5.设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6.地脚螺栓孔灌浆 7.电机检查接线 8.调试 9.含图纸深化及系统集成设计等内容 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
17 | 科研实验室汇流排 | 包含氧气汇流排、二氧化碳汇流排，可自动切换;316不锈钢材质，汇流排管道，内置两组高流量减压阀、检修阀、止回阀、卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件，支持标准ModbusRTU通讯协议及干接点信号远传报警等。
18 | 氧气浓度报警系统（实验室及汇流排房间使用） | 含氧气浓度报警主机、氧气浓度探头
19 | 二氧化碳浓度报警系统（实验室及汇流排房间使用） | 含二氧化碳浓度报警主机、二氧化碳浓度探头