## 参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202526-检验科-尿碘测定试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202526-检验科-尿碘测定试剂盒-试剂及设备技术参数响应表
序号 | 试剂及设备参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
尿碘试剂调研参数
1 | 用于定量检测人尿液中的碘浓度；
2 | ▲线性范围覆盖30～1600μg/L，线性相关系数（R）不低于0.990，最小检测值不高于30ug/L；
3 | 精密度：（批内）变异系数CV不高于4%,（批间）变异系数CV不高于5%；
4 | ▲准确度：测定国家标准物，偏倚不高于10%；
5 | 稳定性：在2-30℃保存条件下，有效期不低于8个月，开瓶稳定性不低于30天；
6 | ★项目检测需配套专用全自动检测分析仪器，待测样品无需前消解处理，分析过程仪器自动完成；
7 | ▲国家卫健委室间质评独立分组，参加室间质评的实验室数总数排名前五；
8 | 免费按需提供校准品、质控品。
尿碘分析仪市场调研参数
1 | 专用定量全自动检测碘元素；
2 | 检测范围应覆盖30～1600μg/L；
3 | 灵敏度：检测最小响应值不低于1μg/L的碘含量 ；
4 | ▲全自动操作：只需加入待测样品且样品无需前消解处理，直接上机，整个分析过程仪器自动完成，自动上传结果数据至LIS系统；
5 | 仪器的安全性符合GB4793.1-2007、GB4793.9-2013和YY0648-2008适用要求；
6 | ▲检测速度不低于30测试/小时，每批次最大检测数量不低于30测试。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。