## 序号1-3
附件 中山大学肿瘤防治中心
202612-输血科-血型相关试剂盒
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
202612-输血科-血型相关试剂盒-血型卡试剂盒试剂及设备技术参数响应表
序号 | 设备及试剂参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★全自动血型及配血分析系统，必须具备国家药品监督管理局核发的注册证，可在中国境内合法供应及使用。
2 | ★分析原理：全自动卡式微柱凝集法。
3 | ★所有试剂卡日常可存放在温度高达20°C-25°C的室温环境下，无须冷藏。
4 | ▲检测项目：ABO正反定型及Rh (D)检测，不规则抗体筛选，病人/献血者主侧与次侧交叉配血，直接/间接抗人球蛋白检测，抗体效价检测，RH分型等。
5 | ▲准确性：ABO正反定型，Rh(D)定型血型测定与抗人球蛋白测定符合率达到100% 。
6 | ▲标本类型：抗凝全血，3%-5%的红细胞悬液，0.8%红细胞悬液，血清或血浆，浓缩红细胞。
7 | ▲稀释系统：具备专用的稀释系统，可把样品自动稀释为3-5%和0.8%浓度的功能。无需专用稀释液。
8 | 试剂架可自行转动混匀试剂，保证试剂处于均匀悬浮状态。系统自带试剂温控，保持反应最佳温度18~25°以及防试剂蒸发功能，提升试剂红细胞寿命。
9 | 仪器工作条件：当工作室温度高达28°C-30°C及相对湿度高达85%-95%rh时仪器也能正常工作。
10 | ★科室空间位置有限,仪器大小不能超过放置位置的大小。（科室安放仪器的桌子长度180mm左右，宽度75~80mm，高度不超过120mm）
11 | 仪器能自动诊断硬件性能及报告所有关键模块的维护状态，并可提前作出维护提示及向导。
12 | ▲试剂卡打孔方式：采用专用打孔器开孔，而非加样针穿刺开孔方式。
13 | ▲加样针功能：全自动加样，具有液面探测功能，凝块检测功能及防堵设计。
14 | 加样针额外功能:试管盖探测功能以及防蒸发盖的穿透能力，并具有自动强力冲洗功能。无需一次性TIP吸头减少隐形成本，使用永久性钢针。
15 | ▲仪器清洗系统：无需专用清洗液。
16 | ▲离心时间≤5分钟；孵育时间：≤10分钟。
17 | 判读分析计算检测结果：用高分辨率CCD拍取试剂卡正、反两面图像分析。系统自带校准以便随时校正判读系统。
18 | ▲实验室讯息系统(LIS) 连接：符合国际标准自动上、下载和主机查询，具备连接到医院LIS的串行和 LAN 接口等双向功能。
19 | ★输血科全自动血型及配血分析仪配置要求：越秀≥2台，黄埔≥2台。试剂卡配套单独使用的孵育器和离心机：越秀≥1台，黄埔≥1台。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。