## 设备参数
附件 中山大学肿瘤防治中心
202612-输血科-血型卡试剂盒市场调研
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
血型卡试剂盒配套设备技术参数响应表
序号 | 设备参数要求 （加注星号“★”的项目为必须满足的参数，加注三角符号“▲”项目为重要参数） | 实际参数 | 是否偏离 | 偏离简述 | 备注
1 | ★全自动血型及配血分析系统，必须具备国家药品监督管理局核发的注册证，可在中国境内合法供应及临床使用。
2 | ★分析原理：全自动卡式微柱凝集法。
3 | ★试剂卡储存条件：配套检测试剂卡可在20℃～25℃室温环境下稳定储存，无需冷藏保存，满足科室常规仓储条件。
4 | ▲检测项目：ABO正反定型及Rh (D)检测，不规则抗体筛选，病人/献血者主侧与次侧交叉配血，直接/间接抗人球蛋白检测，抗体效价检测，RH分型等。
5 | ▲检测准确性： 常规 ABO 正反定型、Rh (D) 定型及抗人球蛋白试验结果与参比方法（试管法 / 标准方法）符合率均为 100%；对于 ABO 亚型、弱 D 等疑难标本，仪器应能提示异常并引导进一步确认试验。
6 | ▲适用标本类型：支持抗凝全血、3%～5%红细胞悬液、0.8%红细胞悬液、血清、血浆、浓缩红细胞等多种临床标本检测。
7 | ▲稀释系统：仪器配备独立专用自动稀释模块，可把样品自动稀释为3-5%和0.8%浓度。稀释操作无需强制配套专用稀释液，无捆绑耗材使用要求。
8 | ▲因科室空间位置有限,仪器须适配科室现有安放台面，满足现场安放、操作及日常运维需求。科室安放仪器的桌子长度≤180cm、宽度≤80cm、高度≤120cm。 |  |  |  | 需清晰注明仪器机型及整机具体外形尺寸参数
9 | 智能故障诊断与维护提示：仪器能自动诊断硬件性能及报告所有关键模块的维护状态，并可提前作出维护提示及向导。
10 | ▲加样针功能：全自动加样，具有液面探测功能，凝块检测功能及防堵设计。
11 | 加样针额外功能：具备试管盖探测、防蒸发盖的穿透能力，以及具有自动强力冲洗功能。 |  |  |  | 需清晰注明加样针类型
12 | ▲仪器清洗系统：设备管路清洗运行不强制依赖专用配套清洗液。
13 | ▲设备标准检测程序下，试剂卡离心时长≤5 分钟，37℃恒温孵育时长≤10 分钟，可满足临床快速检测、急诊配血工作需求。
14 | 判读分析计算检测结果：用高分辨率CCD拍取试剂卡正、反两面图像分析。系统自带校准以便随时校正判读系统。
15 | ▲实验室讯息系统(LIS) 连接：符合国际标准自动上、下载和主机查询，支持与医院现有检验信息系统无缝双向对接，检测完成后全自动上传检测结果；完成接口调试、数据映射及全部对接适配工作，保障数据稳定同步，相关成本已包含在项目报价中，无需院方另行支付。
16 | ▲故障维修响应：供应商须提供 7×24 小时全年不间断技术咨询与报修服务。设备发生故障时，接到报修通知后 1 小时内远程响应，6 小时内工程师抵达现场；一般故障到场后 24 小时内修复，复杂故障 48 小时内解决，保障科室临床血型检测、交叉配血、急诊用血工作连续开展（不可抗力除外）。
17 | ★输血科全自动血型及配血分析仪配置要求：越秀≥2台，黄埔≥2台。试剂卡配套单独使用的孵育器和离心机：越秀≥1台，黄埔≥1台。
注：
1.报名供应商必须对应调研公告文件“技术参数”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合该项要求。
2.报名供应商响应调研需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.报名供应商须提供报名产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则视相应技术参数响应不符合调研要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。