## Sheet1
腋窝入路腔镜手术器械清单
序号 | 名称 | 规格mm | 参数 | 数量
1 | 组织拉钩 | 1型 小号左弯 | 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力，头宽40mm，左弯，钩头部分与钩体角度为30度，拉钩带有半埋式吸引管。 | 1把
2 | 组织拉钩 | 1型 小号右弯 | 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力，头宽40mm，右弯，钩头部分与钩体角度为30度，拉钩带有半埋式吸引管。 | 1把
3 | 组织拉钩 | 1型 中号直 | 组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。 头宽60mm，直，拉钩带有半埋式吸引管。 | 1把
4 | 组织拉钩 | 11型 15mm | ▲组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。头宽15mm。 | 2把
5 | 悬吊装置固定器 | 1型 | ▲悬吊装置固定器经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm。可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高。 | 1只
6 | 悬吊杆 | 1型 | 悬吊杆经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm。可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高。 | 1支
7 | 悬吊卷帘器 | 1型 | ▲悬吊卷帘器经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm。可拆卸成三个零件，清洗、灭菌彻底。 | 1只
8 | 吸引器 | Φ5×410 | ▲吸引器内芯通常，无堵塞现象，可拆卸。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。头部可灵活调节弯度。直径5mm，工作长度410mm。 | 2套
9 | 单极分离钳 | Φ5×410 | ▲单极分离钳，弯，钳头长17mm，带清洁接口。精雕工艺，钳头经过钝化处理，可360度旋转，钳头可灵活调节弯度，弯度不得小于40度。直径5mm，工作长度410mm。 | 2把
10 | 医用拉勾 | Φ10×330 | ▲医用拉钩，钩形，带清洁接口。可360度旋转，钳头可灵活调节角度，带锁可随时固定角度，钳头经过钝化处理，直径10mm，工作长度330mm。 | 3把
合计